**گذاردن تست TST در ظرف به همراه وسيله توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**قرار دادن وسيله مورد نظر در يك ديش فلزي سوراخ دار ( بر اساس توصيه سازنده دستگاه) پس از حصول اطمينان از جامد ، توپر و بدون پوشش بودن آن توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**آیا دیش سوراخ دار**

**می باشد ؟**

**بستن ديش توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**قرار دادن وسيله داخل اتوكلاو توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**بستن درب محفظه اتوكلاو با كمي فشار به طرف دستگاه توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**انتخاب دستگاه S از روي منوي برنامه كه بر روي نمايشگر ظاهر است توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**خواندن پيغام از روي منوي دستگاه كه تأكيد بر بدون پوشش بودن وسيله است توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**انتخاب دكمه استارت توسط مسئول**

**پكينگ اتاق عمل**

خير

بلي

**انتخاب CON FIRM در منوي بعدي توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**انتخاب YES در منوي بعدي جهت شروع به كار دستگاه توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**چك دستگاه از نظر اتمام كار پس از شنيدن بوق و مطالعه پيغام نمايشگر توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**فشار دادن دکمه OPEN در صورت اتمام استريليزاسيون در مدت 12 دقيقه در دماي 134 درجه و مشاهده پيغام موفقيت سيكل توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**بستن دريچه دیش در صورتيكه ديش دريچه دار باشد و بستن درب آن در صورتیکه درب آن باز باشد، توسط مسئول پكينگ اتاق عمل.**

**تحويل وسیله موردنظر به اسكراب در صورت حصول اطمينان از تغيير رنگ تست توسط پرستار سيركولار اتاق مربوطه**

**چك تست TST توسط پرستار سيركولار اتاق مربوطه**

**تحويل وسيله به سيركولر مربوطه در خواست كننده وسيله مورد نظر توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**پوشیدن دستكش پكينگ ضد حرارت و مخصوص جابه جائی وسایل داغ و باز کردن درب دستگاه توسط مسئول پكينگ اتاق عمل**

**تحويل وسیله موردنظر به اسكراب در صورت حصول اطمينان از تغيير رنگ تست توسط پرستار سيركولار اتاق مربوطه**

**چك تست TST توسط پرستار سيركولار اتاق مربوطه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ابلاغ كننده** | **تائيد كننده** | **تهيه كننده** |  |
| **دكتر علي صالحي** | **دكتر محمد رضا اخلاقی** | **زهرا وفازاده** | **نام و نام خانوادگي** |
| **رئیس مركز** | **رییس بخش اتاق عمل** | **سر پرستار بخش اتاق عمل** | **سمت** |
| **C:\Documents and Settings\gggg\Desktop\امضاها\Untitled-1.jpg** | **D:\امضاها\5\1\دکتر اخلاقی-3.jpg** | **C:\Documents and Settings\gggg\Desktop\امضاها\5\2\زهرا وفازاده.jpg** | **امضاء** |